шкалы. В случае необходимости можно осуществить прогрев анода манометрического преобразователя ММ-13 следующим образом: поставить переключатель // в положение / и переключатель 7 в положение «Прогрев»; при этом мощность прогрева достигает 40 вт. Поставить тумблер // в положение //; мощность прогрева достигает 80 вт.

Перед настройкой реле вакуумной блокировки необходимо проверить установку пуля и калибровку усилителя. Поставить переключатель 7 в положение «Измерение». Установить потенциометры 57, 58, объединенные позицией «Блокировка» — «Верхний» и «Нижний» пределы, в крайнее правое положение и потенциометр 59 «Установка пределов» — в крайнее левое положение. Поставить переключатель 91 «Род работы» в положение «Установка пределов». Установить переключатели «Измерение» и «Блокировка» на один из диапазонов, соответствующий выбранному диапазону блокировки.

Потенциометром «Установка пределов» (вращая его вправо) установить по измерительному прибору значение тока, соответствующее нижнему пределу давления.

Плавно вращая влево потенциометр «Нижний», погасить красный сигнал «Плохой вакуум» 28. Потенциометром 59 «Установка пределов», вращая его вправо, установить по измерительному прибору значение тока, соответствующее верхнему пределу давления. Плавно вращая влево потенциометр 58 «Верхний», зажечь красный сигнал «Плохой вакуум».

Для более точного срабатывания блокировки по давлению в заданных пределах необходимо настройку производить потенциометрами 57 и 58 «Нижний» и «Верхний» методом последовательной подрегулировки.

При измерении давления необходимо убедиться в правильности установки нуля и калибровки усилителя постоянного тока. Поставить переключатель 91 «Род работы» в положение «Измерение». Переключатель «Измерение» установить в такое положение, при котором отсчет по измерительному прибору будет достаточно хорошим. Давление в измеряемом объекте определяется по градуировочным кривым манометрического преобразователя ММ-13 в соответствии с отсчетом тока по измерительному прибору вакуумметра.

7. ВАКУУММЕТР ВИМ-1

Инверсный магнетронный вакуумметр типа ВИМ-1 предназначен для измерения сверхвысокого вакуума. Вакуумметр состоит из измерительной установки и инверсного магнетронного манометрического преобразователя ММ-14С или ММ-ИМ.

Диапазон измеряемых давлений 1 • 10~4-М • 10~12 мм рт. ст., что соответствует диапазону измеряемых токов 1 ■ 10~4-f-2-10~13 а. Диапазон измеряемых токов разбит на 8 поддиапазонов.

180

Шкала выходного прибора измерительного блока градуирована в единицах тока. Отсчет давления производится по типовому графику, выражающему зависимость разрядного тока от давления.

Уход нуля усилителя от всей шкалы стрелочного прибора вакуумметра ВИМ-1 на самой чувствительной шкале прибора за 1 ч не превышает 3%.

В вакуумметре имеется блокировка, которая срабатывает при 1,5—2-кратном превышении разрядного тока манометра соответствующего поддиапазона и защищает выносной электрометрический каскад и стрелочный прибор измерительного блока.

Измерительная установка вакуумметра ВИМ-1 состоит из усилителя постоянного тока, узла блокировки, блока питания с электронным 93, 94, 106, 122, 139 и феррорезоаансным 9, 10, 11, 21, 23 стабилизаторами напряжения, узла прогрева анода и обезгажива-ния катода электронной бомбардировкой (см. рис. 7. 15, вкладку).

Усилитель постоянного тока 173, 128, 109, 87 выполнен по схеме, принятой в вакуумметре ВИ-12, на входной электрометрической лампе 173 типа ЭМ-6. Узел блокировки для защиты катода и измерительного прибора от перегрузок на тиратроне 27 с предварительным усилением выходного сигнала двойным триодом 42 также ничем не отличается от схемы, применяемой в вакуумметре ВИ-12.

Блок питания вакуумметра предназначен для питания анода преобразователя ММ-14С напряжением 6000 в, анодных цепей усилителя постоянного тока напряжением 200 в с электронной стабилизацией, цепей накала всех ламп, высоковольтного выпрямителя, источника компенсирующего напряжения для усилителя постоянного тока и схемы, блокировки с феррорезонансным стабилизатором напряжения. Схема блока питания вакуумметра ВИМ-1 аналогична уже рассмотренным схемам питания других приборов, за исключением высоковольтного выпрямителя на б кв, состоящего из трансформатора 104 и узла умножения напряжения, собранного на шести селеновых столбиках 141 типа ТВС-7-19М и шести конденсаторах типа КБГ: ///, 116, 120, 129, 138 и 143.

Выпрямленное напряжение регулируется в первичной обмотке трансформатора 104: грубо — реостатом 46 и плавно — реостатом 59. Для стабилизации напряжения выпрямитель нагружен на делитель 152 сопротивлением 10 Мом ±1%.

Напряжение выпрямителя измеряется прибором 70, подключаемым к шунту 147 с помощью переключателя 75.

При напряжении 6 кв стрелка прибора устанавливается на середине шкалы (удлиненная риска); напряжение 6 tie подается на анод манометра ММ-14С через балластное сопротивление 5 Мом 152. В качестве источника прогрева используется обычный накаль-ный трансформатор 154 с отводами в первичной обмотке для регулировки тока прогрева переключателем 144 «Установка тока прогрева». Во вторичной обмотке трансформатора предусмотрен отвод

181