Магнитный блокировочный вакуумметр типа ВМБ-3 состой!' из измерительного блока и манометрического преобразователя типа ММ-13. Прибор предназначен для измерения давления воздуха и вакуумной блокировки. Вакуумметр-может быть использован для работы в лабораторных и производственных условиях. Пределы измерения давлений 2 • 10^2-4-1 -10~' мм. рт. ст.

Отсчет давления осуществляется по типовому графику зависимости разрядного тока от давления. Градуировка манометра произведена по сухому воздуху. Реле вакуумной блокировки может быть отрегулировано на срабатывание в любой точке в диапазоне 2-10~2-4-5• 10~6 мм рт. ст. Вакуумметр ВМБ-3 рассчитай на применение в качестве датчика магнитного манометрического преобразователя тина ММ-13 с пределом измерения 2-10~2н-1 • 10~7 мм рт. ст.

Измерительная установка вакуумметра (рис. 7. 14) состоит из следующих основных элементов: усилителя постоянного тока, узла блокировки, блока питания и устройства для прогрева анода. Усилитель постоянного тока предназначен для усиления и измерения ионного тока преобразователя ММ-13, проходящего по входному делителю (сопротивления 79—83). Усилитель постоянного тока выполнен на лампе 95 (6НЗП) по балансной схеме. Регистрирующий прибор 99 включен между анодами лампы в диагональ моста. Переключателем шкал выбирается необходимый предел измерения давления.

Балансировка моста производится потенциометром 94 «Регулировка нуля»; при этом управляющая сетка рабочего триода отключается от входного делителя переключателем 916, поставленным в положение «Установка нуля».

Регулировка чувствительности усилителя осуществляется потенциометром «Калибровка» 105, включенным последовательно с прибором 99 (в диагональ моста).

При калибровке переключателем 916 в положении «Калибровка» на рабочую сетку триода подается калибровочное напряжение с сопротивления 74. Калибровочное напряжение на этом сопротивлении (300 мв) создается за счет прохождения по нему тока 3,7 ма от выпрямителя питания преобразователя напряжением 2500 в, устанавливаемым с помощью реостата 38 и измеряемым прибором 99.

Регулировкой потенциометра «Корректор» 97 производится балансировка усилителя (установка нуля) при смене лампы усилителя 95 (6НЗП).

Узел блокировки по давлению собран на тиратроне 46 (ТГ-3-0,1/1,3), а предварительный усилитель — на двойном триоде 67 (6НЗП). Предварительный усилитель предназначен для усиления входного сигнала, представляющего собой падение напряжения от разрядного тока манометра на входном делителе сопротивлений 75, 76, 77.  С анодного сопротивления 65

176