4. Ручкой «Регулировка эмиссии» устанавливают ток эмиссии

манометра 5 ма.

Прогрев  анода  преобразователя  и элек-   j тронное     обезгаживание      анода     и    кол-лектора  выполняются в следующем порядке.

1.	Устанавливают переключатель «Род работы» в положение   i
«Прогрев» и тумблер «Прогрев» в положение /; в положении / ток
прогрева 4 а, в положении // — 5,5 а.	I

2.	Отсоединяют коллекторный шланг от сетки электрометри
ческой лампы выносного блока и присоединяют его к разъему
«Электрическое обезгаживание».

3.	Переключатель «Род работы» устанавливают в положение   {
«Электрическое обезгаживание», при этом должен загореться крас
ный сигнал «1500 б»; ток эмиссии 10 ма устанавливается потен
циометром «Регулировка эмиссии».	1

Для измерения   давления   необходимо осущест-   | вить прогрев прибора в течение 1 ч и установить нуль усилителя следующим образом: нажать тумблер «Установка нуля» в направлении стрелки вниз и ручкой «Установка нуля» перевести стрелку   \ прибора «Ток коллектора» на нуль. При последовательном пере-   \ ключении переключателей «Множитель шкал» с положения 10'12   i до 10 ~7 уход нуля усилителя должен быть не более 3%. Устанавливают переключатель «Множитель шкал» в положение 10"7 и отпускают тумблер «Установка нуля». После установки эмиссии манометра и нуля усилителя можно производить измерение давления,   j Переключатель «Множитель шкал» должен находиться в положении, при котором отсчет по прибору «Ток коллектора» будет доста-   j

точно хорошим.

Величина тока коллектора (в амперах) определяется как произведение отсчета по прибору и соответствующего множителя переключателя «Множитель шкал». Давление в системе определяется по индивидуальным градуировочным кривым, прилагаемым к каждому   манометрическому   преобразователю   типа   ИМ-12   или

МИ-12.

При срабатывании блокировки разрывается цепь питания катода манометра, гаснет сигнал «Накал манометра» и зажигается красный сигнал «Проверить шкалу».

Для определения степени увеличения тока коллектора при повышении давления в исследуемой системе надо установить «Множитель шкал» па самый грубый диапазон — множитель 10~7 и нажать кнопку «Запуск». Если сигнал «Накал манометра» загорится, то значит давление в системе находится в пределах диапазона давлений, измеряемого вакуумметром типа ВИ-12. Изменяя последовательно положение переключателя «Множитель шкал», можно найти достаточно хороший отсчет ионного тока. Во избежание перегорания катода после срабатывания блокировки кнопку «Запуск» нажимать долго нельзя.