•	Q     •     *

д) произвести установку ii-уля-: • нажать кнопку 64, поставить переключатель 42 «Множитель шкал» в положение /; установить стрелку прибора,на нуль потенциометром 60 «Регулировка нуля»; перевести перекугючатеЛь «Множитесь шкалы» в положение «/С2»; стрелка прибора должна оставаться на нуле; в противном случае необходимо* пр4и5^есги .коррекцию нуля при помощи потенциометра 5в '«Корректор»! ЈыведефЈо'г&"пр,й»щл1Щ на задней стенке прибора.

Все операции по установке нуля производятся при нажатой кнопке 64.

После проверки пуля прибора можно производить измерение давления. Для этого необходимо переключатель 50 «Калибровка — измерение» установить в положение «Измерение», а переключатель шкал — в такое положение, чтобы отсчет по измерительному прибору был достаточно хорошим. Давление в измеряемом объеме равно отсчету по шкале измерительного прибора, умноженному на соответствующий множитель переключателя шкал.

Калибровку прибора следует осуществлять периодически для определения правильности работы усилителя. Для этой цели необходимо: включить прибор в сеть и прогреть его, как указано выше; установить нуль усилителя; переключить переключатель 50 «Калибровка — измерение» и переключатель 42 «Множитель шкалы» в положение «Калибровка». Установить потенциометром 21 «Напряжение калибровки» стрелку прибора на N делений

/         К ■ 1012 \

[ N' = —о—) делений, где /<" — чувствительность манометрического преобразователя. При чувствительности преобразователя ПМР-2 К = 1,6-10"10 а/мм рт. ст. N = 20 делений. Вся шкала прибора разбита на 50 делений.

Нажать кнопку 64 и переключателем шкал проверить положение стрелки прибора; она должна находиться на середине шкалы.

В случае, когда на каком-либо диапазоне калибровка не совпадает более чем на 3%, необходимо произвести коррекцию с помощью соответствующего переменного сопротивления 37, 38, 39, 40, выведенного иод шлиц на боковую стенку шасси соответственно с гравировкой Ю'\ 10"", 10, 1.

10. ВАКУУММЕТР ВРБС-1

Радиоизотопный блокировочный самопишущий вакуумметр представляет собой измерительную установку, работающую в комплекте с радиоизотопным манометрическим преобразователем ПМР-2, термопарными преобразователями ЛТ-2 или ЛТ-4М и ионизационным преобразователем ЛМ-2.

Вакуумметр ВРБС-1 предназначен для измерения давления воздуха, автоматической записи давления и вакуумной блокировки. Он конструктивно оформлен в виде стойки из четырех блоков:

188