напряжения зависит от опорного  напряжения  и может быть сделана меньше  1 %.

Стабилизатор тока эмиссии катода в термоэлектронных вакуумметрах должен поддерживать постоянным ток эмиссии катода с той же степенью точности, с какой производится измерение

ионного тока, так как, согласно уравнению ионизационного манометра, при постоянном давлении ионный ток в достаточно широких пределах пропорционален электронному току. Ток эмиссии манометрического преобразователя независимо  от потенциалов

Рис. 7. 2. Схема автоматической регули- на его электродах может ре-ровки тока эмиссии при помощи реле гулироваться путем изменения температуры катода, которая определяется током накала. В различных условиях работы ионизационных манометров происходит отравление или восстановление эмиссионных свойств катода, что требует изменения тока накала в достаточно широких^пределах, например у лампы ЛМ-2 0,8—1,4 а.

В первых схемах автоматической регулировки тока эмиссии было использовано подключение или отключение сопротивления в цепи накала катода при помощи реле [91, 92] или тиратрона [93]. Схема регулировки тока   эмиссии

при помощи реле показа-Рис> 7. 3. Схема автоматической регулиров-на на рис. 7. 2. Контакты         ки эмиссии с помощью тиратрона Кг (нормально замкнутые)

размыкаются при токе эмиссии, большем, чем ток срабатывания реле, и включают сопротивление R в цепь накала катода манометрического преобразователя М. Ток эмиссии при этом уменьшается, а контакты возвращаются в исходное положение.

Аналогично работает схема с тиратроном (рис. 7. 3). Тиратрон Т управляется напряжением на сопротивлении Ra, по которому проходит ток эмиссии 1е. При превышении номинального значения эмиссионного тока, регулируемого потенциометром jRly тиратрон запирается, а ток первичной обмотки трансформатора Тр уменьшается из-за большого внутреннего сопротивления кенотрона К. Ток эмиссии катода преобразователя М при этом также уменьшается. Потенциометр R2 служит для подачи отрицательного смещения на сетку тиратрона. Коммутацию сопротивления в цепи 150