6. ВАКУУММЕТРЫ ВМБ-1, ВМБ-2, ВМБ-3

Магнитный блокировочный вакуумметр ВМБ-1 представляет собой измерительную установку, работающую совместно с манометрическим преобразователем типа ММ-5.

Предел измеряемых давлений 8-10~4 н~- 2-10~6 мм рт. ст. разбит на два диапазона 8-10~4 v-10~6 мм рт. ст. и 4-10~5-н-10~6 мм рт. ст.

Пределы срабатывания реле вакуумной блокировки от 5•10~4 до 2-КК5 мм рт. ст.

Измерительная установка вакуумметра ВМБ-1 состоит из фер-рорезонансного стабилизатора напряжения, высоковольтного выпрямителя для питания анода манометра ММ-5 напряжением 3000 в, схемы измерения давления и электронного реле вакуумной блокировки. Принципиально она представляет собой упрощенный вариант схемы вакуумметра ВМБ-2, которая в отличие от схемы ВМБ-1 рассчитана на большее число диапазонов измерения давления и имеет два фиксированных напряжения питания анода.

Вакуумметр типа ВМБ-2 предназначен для измерения давления и вакуумной блокировки (коммутации внешних агрегатов при изменении давления). Прибор состоит из магнитного манометрического преобразователя типа ММ-8 и измерительного блока и может быть использован в лабораторных и производственных условиях.

Пределы давления, измеряемые прибором, 1-=-5-10 "5 мм рт. ст. Градуировка вакуумметра выполнена в соответствии с типовой градуировочной кривой преобразователя ММ-8 по сухому воздуху. Весь диапазон измеряемых давлений перекрывается тремя поддиапазонами: I поддиапазон — от 1 до 10~2 мм рт. ст.; II поддиапазон— от 10~2 до 10~3 мм рт. ст.; III поддиапазон — от 10~3 до 10~5 мм рт. ст.

Реле вакуумной блокировки может быть отрегулировано на срабатывание в любой точке каждого поддиапазона.

Схема измерительного блока вакуумметра ВМБ-2 приведена на рис. 7. 13. Блок состоит из феррорезонансного стабилизатора напряжения, узлов питания магнитного манометра, измерения давления и электронного реле блокировки по давлению. Ферро-резонансный стабилизатор напряжения, блоки питания манометра и измерения давления в вакуумметре ВМБ-2 аналогичны соответствующим элементам вакуумметра ВМ-1 с той лишь разницей, что он рассчитан на подключение не трех, а одного манометрического преобразователя ММ-8. Схема блокировки по давлению собрана на тиратроне 43 (ТГ1-0,1/1,3). Анодная и накальная цепи тиратрона питаются от феррорезонансного стабилизатора. В анодную цепь тиратрона включено исполнительное реле 35, коммутирующее лампу 20 (сигнал «Плохой вакуум»), переменное напряжение на гнездах «Сеть 220 е» и группу контактов 49 на переключение (на задней стенке шасси). Через эти гнезда может

1 ТО