Для проверки правильности работы усилителя в условиях эксплуатации служит схема калибровки. Принцип ее заключается в том, что на вход усилителя при отключенном коллекторе преобразователя подается вполне определенное для данного поддиапазона напряжение, при котором стрелка измерительного прибора 43 должна отклониться на середину шкалы.

В положении переключателя 42 «Калибровка» стрелочный прибор 43 включается в цепь калибровки, причем пределы измерения приборов составляют в этом случае 0-4-20 ма.

Сопротивление в цепи калибровки в поддиапазонах первом и третьем равно 100 ом, а в поддиапазонах втором и четвертом — 10 ом.

Выпрямитель калибровки собран по двухполупериоднойсхеме на диодах ДГ-Ц24 9, 10. Кенотронный выпрямитель предназначен для питания манометра, цепей реле, а также цепей усилителя.

Вымпрямленное напряжение стабилизировно с помощью ста-билотронаЗбтипаСПП. Выпрямитель собран по двухполупери одной схеме на лампе 13 типа   Рис 7 ,7 Схема усилителя постаян-6Ц4П; конденсаторы 20 и 34 яв-        иого Т0Ка вакуумметра ВР-3 ляются элементами фильтра.

Реле 29 включается нажатием кнопки 19 и служит для предотвращения выхода из строя стрелочного прибора при одновременной подаче на лампы усилителя накалыюго и анодного напряжений.

Феррорезонансный стабилизатор напряжения состоит из трансформатора 6 и конденсаторов 2, 3, 4. При общей емкости конденсаторов 3 мкф ток первичной обмотки должен быть при полной нагрузке около 0,6 а.

Феррорезонансный стабилизатор питает накальные цепи ламп и анодные цепи выпрямителей.

Рекомендуется следующий порядок работы с прибором:

а)	соединить манометрический преобразователь вакуумноплотно
с  обследуемым   объемом   и   подключить   к  нему   выносной
блок;

б)	соединить кабелем выносной блок с измерительным блоком;

в)	поставить тумблер 50 «Калибровка —- измерение» в положе
ние «Измерение», переключатель 42 «Множитель шкал» — в поло
жение «/6>3»;

г)	включить вилку сетевого кабеля в сеть 220 в, поставить
стрелку измерительного прибора в пределах шкалы, дать прибору
прогреться в течение 10—15 мин;

187