напряжения зависит от опорного  напряжения  и может быть сделана меньше  1 %.

Стабилизатор тока эмиссии катода в термоэлектронных вакуумметрах должен поддерживать постоянным ток эмиссии катода с той же степенью точности, с какой производится измерение

ионного тока, так как, согласно уравнению ионизационного манометра, при постоянном давлении ионный ток в достаточно широких пределах пропорционален электронному току. Ток эмиссии манометрического преобразователя независимо  от потенциалов

Рис. 7. 2. Схема автоматической регули- на его электродах может ре-ровки тока эмиссии при помощи реле гулироваться путем изменения температуры катода, которая определяется током накала. В различных условиях работы ионизационных манометров происходит отравление или восстановление эмиссионных свойств катода, что требует изменения тока накала в достаточно широких^пределах, например у лампы ЛМ-2 0,8—1,4 а.

В первых схемах автоматической регулировки тока эмиссии было использовано подключение или отключение сопротивления в цепи накала катода при помощи реле [91, 92] или тиратрона [93]. Схема регулировки тока   эмиссии

при помощи реле показа-Рис> 7. 3. Схема автоматической регулиров-на на рис. 7. 2. Контакты         ки эмиссии с помощью тиратрона Кг (нормально замкнутые)

размыкаются при токе эмиссии, большем, чем ток срабатывания реле, и включают сопротивление R в цепь накала катода манометрического преобразователя М. Ток эмиссии при этом уменьшается, а контакты возвращаются в исходное положение.

Аналогично работает схема с тиратроном (рис. 7. 3). Тиратрон Т управляется напряжением на сопротивлении Ra, по которому проходит ток эмиссии 1е. При превышении номинального значения эмиссионного тока, регулируемого потенциометром jRly тиратрон запирается, а ток первичной обмотки трансформатора Тр уменьшается из-за большого внутреннего сопротивления кенотрона К. Ток эмиссии катода преобразователя М при этом также уменьшается. Потенциометр R2 служит для подачи отрицательного смещения на сетку тиратрона. Коммутацию сопротивления в цепи 150

катода можно наблюдать по Частоте мигания электрической лампочки Л. Максимальная частота срабатывания тиратрона значительно выше, чем у реле, поэтому пределы регулировки тока эмиссии у схемы, изображенной на рис. 7-. 3, больше, чем у схемы на рис. 7. 2. Однако обе схемы допускают колебания тока эмиссии в пределах, определяемых «петлей срабатывания» переключающих устройств.

На рис. 7. 4 показана схема
регулирования тока эмиссии при
помощи дополнительной сетки в
манометрическом преобразователе.
В таком тетрОДНОМ преобразова- рис. 7. 4. Схема автоматической
теле [94, 95] катод работает в ре- регулировки эмиссии тетродного
жиме  пространственного заряда,	манометра

т. е. с запасом эмиссии, а стабилизация тока эмиссии осуществляется при помощи дополнительной управляющей сетки, напряжение на которой создается сопротивлением обратной связи Ro и может регулироваться сопротивлением Rc в анодной цепи манометра. Коэффициент стабилизации

анодного   тока    опреде
ляется  крутизной   сеточ
ной характеристики триод-
ной  части   манометра   и
величиной     напряжения
обратной связи. Таким пу
тем удалось добиться [95 ]
10-кратного    уменьшения
колебаний  тока эмиссии.
Наиболее   распростра
ненным методом автомати
ческой регулировки тока
эмиссии   является   метод
разделительного трансфер
та матора,  впервые  предло-
Рис. 7. 5. Схема стабилизации тока эмиссии	r I      1007         p
с разделительным трансформатором для пре-    женнын в 1Уо/   г.   I иде-
образователей с вольфрамовым катодом      науэром и Лэмпсоном 196],

с его последующими модификациями [97, 98]. Схема регулировки тока эмиссии с разделительным трансформатором, применяемая в отечественных вакуумметрах ВИ-3 и ВИ-12, показана на рис. 7. 5. Накал катода осуществляется обязательно переменным током от специального трансформатора. Тръ во вторичную обмотку которого последовательно включены нить накала и первичная обмотка повышающего разделительного трансформатора Трг. Вторичная обмотка трансформатора Тр2 включена на мощную

151