Феррорезонансный стабилизатор напряжения включает трансформатор Трх и группу конденсаторов 7, 8, 9. Колебания напряжения на вторичных обмотках при изменении напряжения питающей сетки на ±10% не более ±1,5%. Выпрямитель вакуумметра собран по двухполупериодной схеме на лампе 4 (6Ц5С). От выпрямителя питаются: цепь анода манометрического преобразователя ЛМ-2, делитель напряжения 15, 22, с которого снимается опорное напряжение на управляющую сетку лампы 5 (6ПЗС) и анодная цепь усилителя ионного тока на лампе 6 (6Н7С).

Рис. 7. 9. Принципиальная схема вакуумметра ВИ-3 с блокировкой катода и измерительного прибора

Стабилизатор тока эмиссии катода манометрического преобразователя ЛМ-2 выполнен по схеме с разделительным трансформатором. Он состоит из разделительного трансформатора Тр3, сопротивлений обратной связи 20, 23, нагрузочной лампы 5, регулятора эмиссии 15, 22.

Измерение тока эмиссии осуществляется в положении «Эмиссия» тумблера 40 по падению напряжения на сопротивлении 36, через которое проходит ток эмиссии. Току эмиссии 5 зла соответствует риска в середине шкалы измерительного прибора 44.

Усилитель ионного тока измеряет падение напряжения на входных сопротивлениях усилителя 29, 30, 31, 32, 18 в результате прохождения через них ионного тока с коллектора манометра

160