на потенциометре 47 создается ионным сеточным током тиратрона и будет появляться только тогда, когда тиратрон открыт.

Узел блокировки работает следующим образом. Задается предел срабатывания реле по давлению, например нижний — 10~4 мм рт. ст., верхний — 5—1(Г4лш рт.ст. Когда через сопротивление 32 проходит ток преобразователя, соответствующий нижнему пределу по давлению \0~4 мм рт. cm, потенциометром 48 устанавливается такое напряжение на управляющей сетке, при котором тиратрон проводит ток (реле 35 срабатывает, гаснет красный сигнал «Плохой вакуум»).

В этом случае с потенциометра 47 должно сниматься максимальное напряжение. Если ток преобразователя увеличится и достигнет величины, соответствующей верхнему пределу (5-10~4 мм рт. ст.), нужно потенциометром 47 увеличить отрицательное напряжение на управляющей сетке тиратрона (уменьшить положительную составляющую сеточного напряжения) настолько, чтобы через тиратрон прекратился ток. Реле 35 обесточивается, зажигается сигнал «Плохой вакуум». При дальнейшем увеличении тока преобразователя схема блокировки остается в состоянии «Плохой вакуум». Разница между нижним и верхним пределами срабатывания может быть до 5 единиц одного порядка давления, например, 5- 10~4-н1 • 10~4 мм рт. ст. Для предварительной установки пределов вакуумного реле при атмосферном давлении в вакуумметре имеется источник напряжения, селеновый выпрямитель 14 и потенциометр 41. От данного источника напряжения при помощи переключателя 39 через сопротивление 32 и шунты 30 и 31 может быть пропущен ток, эквивалентный току преобразователя в пределах 0—1,2 ма, соответствующий диапазону измеряемых давлений l-f-5-10~5 мм рт. ст.

Блокировку при работе преобразователем ММ-8 можно осуществить только в пределах одного поддиапазона, так как при переходе с одного поддиапазона на другой снимается напряжение с преобразователя и происходит ложное срабатывание. Ложное срабатывание блокировки произойдет также из-за того, что кривые зависимости тока от давления в преобразователе ММ-8 на всех поддиапазонах перекрывают друг друга. Поэтому при использовании данного прибора для блокировки по давлению на любом из трех поддиапазонов необходимо поддиапазон, на котором установлена блокировка, механически фиксировать. Это осуществляется переключателем «Блокировка» 39г в положении «Вкл».

Рекомендуется следующий порядок работы с прибором ВМБ-2. Измерительный блок при помощи кабеля соединяется с преобразователем ММ-8, соединенным вакуумноплотно с обследуемым объектом, и переключатель прибора 39, а, б, в ставится в положение «800 в», а переключатель «Блокировка» —в положение «Выкл». Затем включается вилка сетевого кабеля в сеть 220 в, 50 гц, ставится тумблер «Сеть 220 в» по направлению стрелки, при этом

Стрелка прибора отклоняется. Потенциометром 9 «Регулировка напряжения» стрелка прибора устанавливается на риске А.

Переключатель прибора 39, а, б, в следует поставить в положение с/-=-/0~Н. Когда давление ниже 10~2 мм рт. ст., переключатель прибора надо перевести в положение «10~2-^-10~я». Если давление в обследуемой системе ниже 10~3 мм рт. ст., переключатель прибора устанавливают в положение «2500 в» и вновь переводят стрелку прибора на риску А, затем устанавливают переключатель прибора в положение «10~3-^10~5» и производят отсчет давления (в мм рт. ст.) по соответствующей шкале прибора.

Если давление в обследуемой системе больше 10~3 мм рт. ст., а переключатель прибора находится в положении «2500 в» или «/6>~3ч-/С~8», то загорится сигнал 26 «Проверить шкалу прибора», и с преобразователя снимается напряжение питания. В этом случае переключатель прибора необходимо перевести на следующий поддиапазон. Сигнал «Проверить шкалу прибора» гаснет, включается напряжение питания преобразователя.

Для включения блокировки по давлению переключатель «Блокировка» 39г надо поставить в положение «Вкл.» и произвести механическую фиксацию поддипазона, на котором установлена блокировка. При включенной блокировке давление можно измерять только в том диапазоне, в котором установлена блокировка.

Настройка реле вакуумной блокировки производится обязательно при атмосферном давлении в обследуемом объеме или при снятой колодке с манометра ММ-8. Настройку осуществляют следующим образом: переключатель «Блокировка» 39г ставят в положение «Установка пределов реле», потенциометр 41 «Установка пределов реле» — в левое крайнее положение; потенциометры «Нижний предел» 47 и «Верхний предел» 48 ставят в крайнее правое положение; при этом должен гореть красный сигнал 20 «Плохой вакуум» (тиратрон заперт).

Переключатель прибора 39, а, б, в должен находиться в одном из трех положений «1-т-10~2», «10~2~10~3», «10~3-±-10~ъ», соответствующих заданному пределу срабатывания реле.

Потенциометром 41 «Установка пределов реле» стрелку прибора нужно установить так, чтобы ее положение соответствовало нужному (по давлению) пределу срабатывания реле; затем поворачивают влево потенциометр «Нижний предел» до тех пор, пока погаснет красный сигнал «Плохой вакуум». Потенциометром «Установка пределов реле» стрелка прибора поворачивается так, чтобы место ее установки соответствовало верхнему пределу срабатывания реле; потенциометр «Верхний предел» поворачивается влево до зажигания красного сигнала «Плохой вакуум». Для более точного срабатывания блокировки по давлению в заданных пределах необходимо тщательно производить настройку, последовательно регулируя потенциометры «Верхний предел» и «Нижний предел».

I7K