•	Q     •     *

д) произвести установку ii-уля-: • нажать кнопку 64, поставить переключатель 42 «Множитель шкал» в положение /; установить стрелку прибора,на нуль потенциометром 60 «Регулировка нуля»; перевести перекугючатеЛь «Множитесь шкалы» в положение «/С2»; стрелка прибора должна оставаться на нуле; в противном случае необходимо* пр4и5^есги .коррекцию нуля при помощи потенциометра 5в '«Корректор»! ЈыведефЈо'г&"пр,й»щл1Щ на задней стенке прибора.

Все операции по установке нуля производятся при нажатой кнопке 64.

После проверки пуля прибора можно производить измерение давления. Для этого необходимо переключатель 50 «Калибровка — измерение» установить в положение «Измерение», а переключатель шкал — в такое положение, чтобы отсчет по измерительному прибору был достаточно хорошим. Давление в измеряемом объеме равно отсчету по шкале измерительного прибора, умноженному на соответствующий множитель переключателя шкал.

Калибровку прибора следует осуществлять периодически для определения правильности работы усилителя. Для этой цели необходимо: включить прибор в сеть и прогреть его, как указано выше; установить нуль усилителя; переключить переключатель 50 «Калибровка — измерение» и переключатель 42 «Множитель шкалы» в положение «Калибровка». Установить потенциометром 21 «Напряжение калибровки» стрелку прибора на N делений

/         К ■ 1012 \

[ N' = —о—) делений, где /<" — чувствительность манометрического преобразователя. При чувствительности преобразователя ПМР-2 К = 1,6-10"10 а/мм рт. ст. N = 20 делений. Вся шкала прибора разбита на 50 делений.

Нажать кнопку 64 и переключателем шкал проверить положение стрелки прибора; она должна находиться на середине шкалы.

В случае, когда на каком-либо диапазоне калибровка не совпадает более чем на 3%, необходимо произвести коррекцию с помощью соответствующего переменного сопротивления 37, 38, 39, 40, выведенного иод шлиц на боковую стенку шасси соответственно с гравировкой Ю'\ 10"", 10, 1.

10. ВАКУУММЕТР ВРБС-1

Радиоизотопный блокировочный самопишущий вакуумметр представляет собой измерительную установку, работающую в комплекте с радиоизотопным манометрическим преобразователем ПМР-2, термопарными преобразователями ЛТ-2 или ЛТ-4М и ионизационным преобразователем ЛМ-2.

Вакуумметр ВРБС-1 предназначен для измерения давления воздуха, автоматической записи давления и вакуумной блокировки. Он конструктивно оформлен в виде стойки из четырех блоков:

188

1)	радиоизотопного вакуумметра ВР-З-ПС, в комплект которого
входит манометрический преобразователь ПМР-2;

2)	самопишущего потенциометра ПСР-1-0,2 (с пределами изме
рения 0—10 мв), предназначенного для записи давления с отметкой
шкал и вакуумной блокировки;

3)	блока автоматического управления типа БАУ-1 для осу
ществления автоматической записи давления, отметки шкал и ва
куумной блокировки;

4)	вакуумметра ионизационно-термопарного типа ВИТ-1А-ПС,
предназначенного для работы с термопарным преобразователем
ЛТ-2 или ЛТ-4М и ионизационным преобразователем ЛМ-2.

Вакуумметр ВРБС-1 применяется в вакуумной металлургии и в ряде технологических процессов, происходящих при пониженном давлении и требующих автоматического регулирования для поддержания заданного значения давления и записи изменений давления.

Пределы давления, измеряемые таким вакуумметром, 100-:--т-10"' мм от. ст. Измерение давления в диапазоне 10~г-т-~-10~7 мм рт. ст. производится вакуумметром типа ВИТ-1А-ПС, а в диапазоне 100-Нэ-10"3 мм рт. ст. — радиоизотопным вакуумметром типа ВР-З-ПС.

Градуировка манометров дана по сухому воздуху.

В диапазоне 100ч-8-10~3 мм рт. ст. осуществляется автоматическая запись давления, измеряемого радиоактивным вакуумметром. Диапазон разбит на четыре поддиапазона, которые определяются соответствующей отметкой на правом поле диаграммной бумаги самопишущего потенциометра типа ПСР-1-0,2.

В диапазоне 10-3-г-10~7 мм рт. ст. давление записывается без автоматического переключения шкал. Диапазон срабатывания вакууммной блокировки 100-н10~2 мм рт. ст.