соединительный кабель вакуумметра к цоколю манометрического преобразователя ЛМ-2.

2.	Убедиться при помощи любого другого вакуумметра, что
давление в вакуумной системе ниже 10"3 мм рт. ст. В противном
случае накал манометрического преобразователя ЛМ-2 включать
нельзя из-за опасности перегорания катода.

3.	Включить прогрев анодной сетки манометрического преоб
разователя. Для этого надо поставить переключатель 39 «Про
грев—измерение» в положение «Прогрев», вывести в крайнее ле
вое положение потенциометр 15 «Регулировка эмиссии» и вклю
чить переключатель 42 «Накал ЛМ-2». Прокаливать сетку следует
в течение 10—15 мин. При невыполнении последнего требования
возможны дополнительные ошибки при измерении давления, вы
званные десорбцией газа с электродов и баллона манометрического
преобразователя.

4.	Установить ток эмиссии катода равным 5 ма. С этой целью
надо переключатель 39 установить в положение «Измерение»,
а переключатель 40 в положение «Эмиссия» и, вращая рукоятку
потенциометра   регулировки  эмиссии   15  вправо,   установить
стрелку измерительного прибора на риску, расположенную в се
редине шкалы. Если поверхность катода по каким-либо причинам
была отравлена, то ток эмиссии 5 ма может не устанавливаться.
Для того чтобы вернуть катоду эмиссию, необходимо, чтобы мано
метрический преобразователь работал в течение некоторого вре
мени в условиях хорошего вакуума.

5.	Проверить установку нуля и калибровку усилителя по
стоянного тока. Для проверки нуля установить переключатель 38
в положение «Установка нуля», а переключатель 40 в положение
«Измерение» и рукояткой потенциометра «Регулировка нуля» 16
или «Коррекция нуля» 17 вывести на нуль стрелку выходного при
бора. Для проверки калибровки следует поставить переключа
тель 43 в положение «Калибровка» и регулировкой переменного
сопротивления 14 установить стрелку прибора на конец шкалы.

6.	Измерить давление. Поставить тумблер 38 в положение
«Измерение» и переключателем диапазонов 43 установить требуе
мый предел измерения. Произвести отсчет давления по шкале
прибора, умножая его показания на множитель, против которого
установлена рукоятка переключателя диапазонов 43.

В стандартной схеме вакуумметра ВИ-3 не предусмотрены блокировки, предотвращающие перегорание катода лампы ЛМ-2 или распыление сетки, если она прогревалась, при увеличении давления в лампе до атмосферного в результате аварии. Не предусмотрена также и блокировка измерительного прибора от перегрузок при неправильном положении рукоятки переключателя диапазонов измерения давления.

На рис. 7. 9 утолщенными линиями показаны дополнительные элементы, которые можно легко ввести в схему для обеспечения