до 2-10 18 а. Имеется возможность измерять давление в поддиапазоне 1(Г4^1(Г5 мм рт. ст. (ток 2- 10~е-ч-2-10"' а). Шкала прибора проградуирована в единицах тока; для вычисления давления пользуются значением чувствительности манометрического преобразователя 2ч-3-1(Г2 а/мм рт. ст., указанным в паспорте, прилагаемом к каждому преобразователю. Измерительная установка вакуумметра ВИ-12 с манометрическим преобразователем ИМ-12 показана на рис. 7. 11. Измерительная установка, схема которой приведена на рис. 7. 12 (см. вклейку),  состоит из уси-

Рис. 7. 11. Внешний иид вакуумметра ВИ-12

лителя ионного тока, феррорезонансного стабилизатора напряжения, выпрямителей, стабилизатора эмиссии, электронных стабилизаторов напряжения, узла блокировки катода, узла обезга-живания анода и коллектора. Усилитель ионного тока представляет собой усилитель постоянного тока со 100-процентной отрицательной обратной связью. Первый каскад усилителя выполнен в виде отдельного выносного блока по балансной схеме на электрометрической лампе 211 (2Э2П). Кроме лампы в выносном блоке размещены три реле с высокой изоляцией контактов. Реле 214 и 218 служат для переключения входных высокоомных сопротивлений 212, 213, 215 при изменении поддиапазонов измерения и управляются переключателем 1056 «Множитель шкал». Реле. 216 отключает коллектор манометрического преобразователя от измерительной установки при проверке нуля усилителя и управляется переключателем 106 «Установка нуля». Остальные каскады усилителя размещены на общей панели прибора ВИ-12, соединяющегося с выносным блоком при помощи кабеля с разъемами 191.

Следующие два каскада усиления собраны по балансной схеме на_двойных триодах 6Н1П 167 и 144. Балансный каскад на лампе 167 настраивается потенциометром 159,.имеющим гравировку на

166

передней панели прибора «Установка нуля». Нуль усилителя устанавливается при нажатом вниз переключателе 106 «Установка нуля», отключающем коллектор манометрического преобразователя от усилителя постоянного тока. Выходной каскад усилителя собран на лампе 122 (6П1П) и работает в схеме катодного повторителя. Напряжение на выходе усилителя измеряется стрелочным прибором 84 в компенсационной схеме с опорным напряжением от газового стабилизатора 117 (СГ1П). Выходные сопротивления 104 и 91 коммутируются переключателем 105а «Множитель шкал».

Феррорезонансные стабилизаторы напряжения собраны по последовательной схеме из трансформаторов 36 и 37 и группы конденсаторов 12—14 и 16—18 в 3 мкф. Нестабильность выходного напряжения при полной нагрузке и изменении напряжения питающей сети на ±10% от напряжения 220 в не более ±1,5%. От феррорезонансного стабилизатора напряжения питаются выпрямители и накальные цепи электронных ламп.

Выпрямитель 45—48 применяется для питания газового ста-биловольта 117 (СГ1П), используемого в качестве опорного напряжения в компенсационной схеме усилителя постоянного тока. Для питания анодной цепи манометрического преобразователя применяется выпрямитель, собранный по мостовой схеме на диодах типа Д7Д 92—99. Напряжение на преобразователе устанавливается переменным сопротивлением 83. Нестабильность этого напряжения не более ±1%. Этот же выпрямитель питает электронный стабилизатор напряжения.

Электронный стабилизатор напряжения состоит из источника опорного напряжения на газовом стабиловольте типа СГ2П 164, усиливающей лампы 6ЖШ 172 и регулирующей лампы 6С19П 174. Нестабильность выходного напряжения ±0,05%. От электронного стабилизатора напряжения питаются анодные цепи усилителя постоянного тока и реле 214 и 216.

Стабилизатор эмиссии катода манометрического преобразователя состоит из узла питания катода, стабилизирующе-регулнру-ющего устройства и схемы для измерения тока эмиссии. Питание катода осуществляется переменным током от трансформатора накала манометра 38. Для регулировки и стабилизации тока эмиссии используется схема с разделительным трансформатором 81, на-!;РУЗК°Й которого являются две параллельно включенные лампы оШ4П 49 и 89. Внутреннее сопротивление ламп 6П14П можно изменять, регулируя напряжение смещения на их управляющих сетках при помощи потенциометра 114 «Регулировка эмиссии». При этом будет изменяться сопротивление первичной обмотки разделительного трансформатора, включенного в цепь катода. j аким образом можно регулировать при изменении давления ток эмиссии 3-^8 ма, а при электронном обезгаживании ток З-г-10 ма. Стабилизация тока эмиссии достигается автоматическим смещением

1G7